北京大学

环境学院发酵罐

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2009[11]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇九年三月五日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	11

第一部分  投标邀请

北京大学环境学院拟采购一套发酵系统，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：发酵系统。

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：按合同约定；

  - 交货地点：北京大学环境学院。

- 招标文件的获取：2009年3月5日-3月10日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部（红一楼与红二楼之间横楼）5216室购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）以供参考。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2009年3月13日下午13:30时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2008年3月13日下午13:30时整（北京时间）。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共五部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件

第三部分 投标人须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：本此招标范围为  发酵系统及辅助设备 供货。投标人须按技术规格书中的要求进行投标。如有某些技术参数与所要求的不一致，请在投标书中注明。

- “服务”：与本此招标发酵系统及辅助设备有关的包括安装、调试、技术培训、质保、维修等服务。

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标厂商应在合同生效后5个工作日内，依照中标金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商，或持有制造商有效授权的代理商。

- 投标人需具有发酵系统经营、安装经验以及成功案例，必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

    - 设备投标报价表；

    - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标

    - 生产、制造、安装、验收标准；

    - 投标人情况一览表；

    - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施，以及在保修期内与保修期后所提供的服务和维修范围；

    - 技术与商务偏离表

    - 开标一览表

    - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 专用工具清单；

- 交货时间；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 付款方式的规定：合同签订后，甲方支付合同总价30％的预付款；所有设备货物进场经验收合格后，付至合同价款的80％；设备安装调试验收合格后，付至合同价款的95％；其余5％为保修金，保修期满后30天内支付。保修期限为调试合格之日起两年。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

- 投标报价：30分；

- 技术性能：50分，考虑投标产品的配置，性能等；

- 售后服务：5分；

- 综合商务：15分，考虑投标人供货方案，过去3年做过的与本项目相同或相似的项目业绩等。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

发酵罐系统1套：

该系统包括10L-100L-1000L发酵罐，50L碱罐和1000L储料罐，并带有发酵过程中重要参数自动采集、在线监测与同步调控功能，以及原位搅拌、程序升温灭菌、无菌通气控制、数据储存等部分。

2．无菌空气供应调节系统：

全无油静音空压机（含储气罐、二级精密过滤器、消音器等）应满足发酵罐系统满负荷连续运行时通气使用和空气除菌要求。配置空气总过滤器、预过滤器、膜滤芯和汽水分离器。

3．自动灭菌系统：

蒸汽发生器等应满足发酵罐系统满负荷反复性运行时的灭菌使用，配备蒸汽流量计和压力表，灭菌温度要求在30分钟内达到121度。

4．自动恒温及控制系统：

循环冷却水系统等应满足发酵罐在灭菌后快速降温和发酵过程精确控温使用，发酵罐温度控制精度应在设定温度±0.5度范围内。

5．远程控制及数据采集分析系统：

分析控制软件及电脑（含打印机）等应满足各发酵罐发酵过程中的数据采集和分析使用（pH值、流量、温度、液位、压强、消泡、除沫、溶解氧、转速、补料、增湿、流程图显示等），能够进行实时检测、动态显示和触摸屏调控。

- 管路系统和操作平台：

与工艺物料和发酵液接触的设备、输液泵、管道、阀门、管件等均为sus316L不锈钢制作，发酵罐带有专用快开式取样、放料阀， 阀门要求卫生级，与发酵物料接触的阀门选用隔膜阀。

发酵罐操作平台的设计要结合实验室的具体场地、现有布置情况而定，要求结构坚固、操作方便，美观大方，布局合理。支柱护栏等可用碳钢（Q235A）镀铬材质、操作台面采用不锈钢（SUS304）材质。

技术规格要求

（1）．发酵罐

罐体：设计容量10L、100L、1000L，装液系数≥70％，表面进行喷砂、抛光处理。

罐体材质：sus316L不锈钢；夹套材质：sus316L不锈钢

罐体耐压：罐体≥0.3Mpa; 夹套≥0.4 Mpa

罐体结构：在罐盖上配备固定的温度、pH、DO等传感器插口及进气口、排气口（带不锈钢冷凝装置）、视镜、照明灯口、接种口、取样口、单孔及多孔补料插针接口各一个和相应sus316L不锈钢阀门。罐内件全部安装在罐盖上（传感器、电磁阀等应可靠耐用）。

表面处理：不锈钢内外镜面抛光，抛光精度Ra<0.4

灭菌方式：原位自动程序升温灭菌，带保护套灭菌时确保罐内外无压差

搅拌系统：采用上悬挂式机械搅拌系统，底部应无顶针、无机械密封、所采用的交流调速电机功率应≥300w、可全自动设定控制的无级调速范围50-1000rpm±5rpm，不同容量发酵罐其搅拌交流电机功率不同！

罐体控制系统：（每罐一套）17英寸以上液晶触摸屏显示器，通用windows XP操作系统。温度电极、pＨ电极、DO电极等应采用原装进口产品，系统能进行自动联动控制和调节可实现温度.、pH、溶氧、转速、液位、补料和泡沫等变量的实时检测、变换、参数校正和基本控制。包括灭菌和发酵生产过程各参数的自动控制等功能；

消泡系统：消泡电极自动检测泡沫，蠕动泵自动添加消泡剂并计量。

补料系统：独立补料蠕动泵，可自动流加并计量

发酵系统备件：

１.	补料瓶：250ml≥4个；500ml≥4个

２.	取样口：采样器

３.	呼吸过滤器：0.2μm ≥4个

４.	硅胶管：≥50米

５.	各类Ｏ型圈、密封垫圈　（足量）

６.	精密过滤器滤芯　≥4个

７.	标准口丁基胶塞　≥50个

８.	必备的管件、阀门等（足量）

９.	必备的维修工具等（足量）

１０.	提供全套软件系统光盘

（2）．空气系统：稳定的空气流量控制系统：转子流量计手动调节，带可重复灭菌的除菌过滤器（进口）及空气分布器的进气系统。配置流量计检测空气流量，空气除菌过滤器，不锈钢通气管等。

配套超静音无油空压机，输出流量：≥250L/min，最高压力≥７bar；压力开关设定调节范围4-10bar，噪声≤65分贝，带减压和空气预处理装置，通气量：按大于1：2配置。

（3）．自动灭菌系统：（采用外源蒸汽发生、原位自动程序灭菌系统）

蒸汽发生器应满足设备全负荷运行时灭菌使用

灭菌温设定范围：90℃-135℃；

保温时间设定范围：1-180min

灭菌时的升温时间应≤30min

（4）．自动恒温及控制系统：

灭菌后的冷却时间应≤30min

发酵罐控制温度5℃-65℃±0.1℃

（5）．远程控制及数据采集分析系统：

可实现对现场过程控制器及发酵系统的远程控制、系统组态、参数设定、无扰动手动与自动切换、数据记录和输入输出、动态曲线显示和历史曲线回放和打印功能等。

技术资料：每台套设备应有详细的操作手册、维护保养手册、（产品说明书）合格证等。

技术服务：提供实验室改造的设计参考方案，现场安装、调试、技术培训，优于同行的保质期限和维修服务。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日