北  京  大  学

物理学院激光分子束外延系统

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2009[28]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇九年六月四日

目        录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  招标文件	4

第三部分  投标须知	5

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	13

第一部分  投标邀请

北京大学物理学院拟购置一套激光分子束外延系统，根据有关规定，向社会公开招标，要求具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：激光分子束外延系统；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：合同签订后4个月内；

  - 交货地点：北京大学物理学院

- 招标文件的获取：2009年6月4-9日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）在北京大学实验室与设备管理部（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2009年6月19日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2009年6月19日上午9:00时整。

- 投标人在开标后需对投标方案作10分钟以内的论述与讲解，评委5分钟提问。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 技术要求

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指经过评标委员会评审，符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学物理学院。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费：中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人需具生产、制造、安装的成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 设备投标报价表；

  - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标

  - 建设、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 开标一览表

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单，包括备件清单及专用工具清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供制造、安装及验收的标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

1  设备名称：激光分子束外延系统（Laser Molecular Beam Epitaxy System）

2  数量：1套

3  设备用途说明（用户今后的具体使用用途）

本系统将主要用于制备钙钛矿氧化物薄膜、氧化物异质结、金属半导体氧化物等复合材料薄膜、以及在光纤探针和纳米线材料等表面镀金属或其它功能材料。目标是利用所生长的材料开展纳微光子器件和纳米光子学领域的研究工作。

4  工作条件

电源：符合用电标准，AC220V/380V，50Hz。

相对湿度：20%-70%， 长时间运行，无问题情况下24小时运行。

温度：10-40摄氏度。

5   规格、技术要求及参数

5.1 真空腔室及样品传递机构

本系统至少包括两个真空腔室，即进样室和外延室。

样品传递机构：样品通过磁力传送杆来传递，传送距离700mm。

5.2 各腔室的真空度要求

5.2.1 外延室

极限真空≤5.0x10-8Pa（经烘烤除气后）；

真空漏率≤2.0x10-8Pa.l/S；

系统短时间暴露大气并充干燥氮气后，再开始抽气，20分钟可达到5x10-3 Pa；

5.2.2 进样室

极限真空≤5X10-5Pa（经烘烤除气后）；

真空漏率≤5.0x10-8Pa.l/S；

系统短时间暴露大气并充干燥氮气后，再开始抽气，20分钟可达到5x10-3 Pa；

5.3 各腔室的真空系统配置

外延室：使用4个泵，包括机械泵+分子泵+离子泵+升华泵；

进样室：使用2个泵（机械泵+分子泵）；

抽气能力：机械泵≥9升/秒，分子泵抽速≥500 升/秒，离子泵抽速≥400 升/秒，钛钼丝升华泵，灯丝电流15A，灯丝数量3个；

真空泵的接口法兰：分子泵和离子泵用CF150接口法兰，升华泵用CF250接口法兰；

各真空泵相关匹配的电源和控制系统；

真空泵前配防尘装置进行保护；

工作状态下压力探测及保持系统；

相应的高真空计和低真空计；

5.4 工作气路（手动调节）

外延室:质量流量器控制1路（氧气或氢气），真空角阀控制1路（解除真空除氮气）;气体管道口径:外径Φ6mm，内径Φ4mm；流量接口方式：Φ6mm卡套接头；MFC的控制精度≤±1％；

进样室：真空角阀控制1路（解除真空除氮气）；

5.5 靶台组件

配有4个靶，靶材尺寸Φ30mm；

靶与样品之间距离可调30～90mm（腔外调节），调节精度≤0.5mm；

每块靶材可实现计算机控制的连续自转和连续公转；自转转速可调范围5～60转/分，公转转速可调范围1～10转/分，转速均匀性≤0.1转/分；

有效防止靶材间的交叉污染；

5.6 样品台组件

5.6.1薄膜样品镀制样品台

样品台尺寸Ф50mm；

样品台可连续回转，转速可调范围5～60转/分，转速均匀性≤0.1转/分；

样品台加热系统的加热温度可调范围30－850摄氏度，控温精度±0.2摄氏度，加热均匀性≤1%/cm2；

5.6.2棒状样品镀制样品台

样品台可连续回转,转速可调范围≥0.1-10转/秒；

样品台轴线与溅射羽辉夹角可调，调节范围≥±30°；

样品台上端点距离5.6中的样品加热台距离可调，间距≤15mm，便于辐射加热样品端点；

5.7 计算机控制系统

主要控制公转换靶、靶自转、样品自转、样品控温、激光束扫描等。

5.8 差分式高能电子衍射仪

包括RHEED强度振荡、生长速率监测系统，CCD探测器，计算机控制软件等；

最小束斑≤0.5mm，能量≥25KV；

5.9  激光束扫描装置 1套

实现激光束在X和Y平面内的二维扫描，扫描角度X,Y：00～100，扫描速率连续可调范围3～5mm/秒。

5.10 四极质谱仪（质量数：1-100） 1套

5.11 氧等离子体发生器及电源 1套

6 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

提供系统整体和各个重要部分的详细图纸；

配备循环水冷却系统和电源控制系统,冷却水的流量≥10升/分钟，控温精度±1摄氏度；

各种真空测试装置的灯丝，铜垫圈，衬底加热丝或加热器，安装和维护系统所需要的工具；

石英晶体测厚仪及其备件和耗件；

设备烘烤系统；

7 技术服务条款

7.1 安装、调试与培训

仪器到货后，厂家需再接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供2名用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训，系统的调试时间在一个月之内。

7.2 验收：按标书及合同技术指标的规定分二次进行验收：

7.2.1 设备验收，满足合同规定的各项指标；

7.2.2 生长材料验收:

样品1：高真空下在SrTiO3(001)基片上外延生长40nm厚的BaxSr1-xTiO3/LaxSr1-xMnO异质结，检验RHEED、电控、测厚等功能；

样品2：较高真空下在MgO基片上沉积300nm厚的Au:BaTiO3复合薄膜；

样品3：在光纤探针表面镀100nm厚Au膜。

7.3 保修期

保修期为安装验收合格之日起一年，在保修期内软硬件出现的问题，接到用户通知后二十四小时内给予答复，两个工作日内给与解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

设备供应商提供终身维修，并保证不低于十五年的零配件供应。

7.4 软件升级

在硬件支持的前提下，免费提供软件升级。

7.5 提供维护操作手册和维修电路图。

8 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

9交货期：合同签订后4个月内交货

10交货地点：北京大学物理学院

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 制造商 | 设备名称 | 设备规格型号 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日