北京大学生命科学学院双光子激光共焦显微镜

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2009[30]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇九年六月三十日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	13

第五部分  技术规格偏离表	14

第六部分  原厂授权书	15

开  标  一  览  表	16

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2009年6月30日

项目名称：北京大学生命科学学院“双光子激光共焦显微镜”招标采购项目

招标编号: 2009[30]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学学院“双光子激光共焦显微镜”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：双光子激光共焦显微镜

1.2数量及技术规格要求：详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2009年7月3日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2009年7月10日上午9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2009年7月10日上午9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学生命科学学院

6.1.2设备名称：双光子激光共焦显微镜

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的三个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在评标结束后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学北京大学生命科学学院“双光子激光共焦显微镜”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2009[30])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2009年7月10日上午9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：35％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：45％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

- 设备名称

双光子激光共焦显微镜

- 数量

一套

- 设备用途说明（今后具体的使用用途）

3.1对细胞或组织及活细胞进行连续扫描，获得精细的单个细胞或一群细胞的各个层面结构的三维图像；

3.2可以使用光谱功能精细拆分临近荧光染料，可以使用光谱功能随意采集任意波段荧光；

3.3利用荧光标记，测定细胞内如钠、钙、镁、PH等离子浓度的比率及动态变化；

3.4任意点进行同步光刺激、光活化，FRAP，FRET，FLIP，进行细胞动力学等研究，可以研究细胞骨架构成、跨膜分子迁移率、细胞膜流动性、细胞间通讯等；

3.5进行长时间的活细胞荧光观察及图象分析；

3.6药物对细胞的作用及其动力学，笼锁药物与解笼锁反应；

3.7神经生物学：神经细胞结构、神经递质的成分、运输和传递、递质受体、离子内外流、神经组织结构、细胞分布；

3.8细胞生物学：细胞结构、细胞骨架、细胞膜结构、流动性、受体、细胞器结构和分布变化、细胞凋亡。

- 规格

双光子激光共焦显微镜包括：飞秒脉冲激光系统、可见光激光器、光谱型同步双扫描检测系统、正置式显微镜、计算机软硬件系统等部分。

- 技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

5.1 工作条件

5.1.1  2个独立 220V±10﹪、50Hz、16A供电，2个独立220V±10﹪、50Hz、6A供电（脉冲激光器，激光制冷器）

5.1.2  运行环境温度：25±1 C

5.1.3  湿度：≤60%

5.1.4  实验室洁净等级：Class 10000

5.1.5  需要24小时不间断电源其它

5.1.6  抗震动尺寸：1250mmX1500, 房间面积>30M2

5.1.6 电源插头符合中国制式，或提供转接插座

5.2 主要技术参数

5.2激光照射系统

5.2.1  激光光源

*5.2.1.1 Mai Tai DeepSeeHP自动锁模飞秒级（10-15 s）脉冲激光器。波长范围：680nm-1080nm/平均功率3.3W，脉冲宽度100nm，脉冲频率 80MHz。激光调制采用高精度AOM/EOM控制；与显微镜连接采用直接镜偶合连接，实现自动光路准直及波长调节。

2.1.2 紫色激光:  固态长寿命激光器，405nm /30-50mW。

2.1.3 多线Ar激光：458nm、488nm、515nm /30-50mW；

2.1.4 绿色激光： 固态长寿命  559nm 或561nm /10-15mW

2.1.5 红光激发： 固态长寿命  635nm/ 638/640 5-20mW激光

2.1.6 远紫激光： 固态长寿命  440/442nm/10-25mW （用于CFP激发）

5.2.2  激光耦合器

5.2.2.1所有激光谱线均由AOTF（可见光）和AOM/EOM（红外脉冲激光）控制内置开普勒激光束腰调制----与AOM匹配，提高光效率。可连续调节激光强度，快速波长选择、高速激光谱线切换，具有快速光闸控制功能，可进行局部的2D，3D ROI快速重建及成像等应用，有效保护样本，确保每只激光器的谱线均可进行FRAP、FRET、ROI等实验；

5.2.2.2配备光路脉冲群色散补偿系统：补偿经过光路后的飞秒级脉冲激发的脉宽，有效保证到达标本的脉冲激光脉宽=100nm确保检测深度>500um，避免聚合迟滞扩散

5.2.2.3飞秒激光器与系统连接采用直接镜偶合，提高光效率及系统的稳定性；无须脉冲激光的指向性补偿。

5.2.2.4可见光激光耦合器采用开放式光纤导出（一体式，无须调节光纤中心），采用宽带光纤。

5.3  扫描检测系统

*5.3.1  共有6个独立的多光子成像通道. 这些成像通道可同时扫描、实时叠加。外置NON DESCAN 双光子反射荧光成像通4个，NON DESCAN 透射探测通道2个。配滤色镜组名称：BFP/CFP/GFP/YFP和DsRed

5.3.2  常规共聚焦高效物理检测器PMT：3个+ 1个透射光PMT检测器，高灵敏度，可用控制软件快速调节电压值HV、增益值Gain、偏离值Offset。

5.3.3  两套扫描振镜需要实现实时同步双扫描。光漂和光成像应能同步进行, 光强度可控、光点大小可调、光漂时间任意可控（在1-500ms范围内）

5.3.4  分光及检测系统：

5.3.4.1高速、高效率的光栅/棱镜分光。

5.3.4.2光谱分辨率：2nm，确保全光谱一致的分辨率，并且连续可调。

5.3.4.3全光谱最小调节步进精度：2nm。

5.3.4.4荧光光谱扫描范围：350-1100nm。

5.3.5  共聚焦针孔：全自动连续调节型；

5.3.6  扫描速度：线扫描速度：512X512分辨率：3－5幀/秒；

5.3.7  图像分辨率：每个通道同步采集时各通道均同时达到：≥4096X4096；

5.3.8  荧光信号模数转换：12位；

5.3.9  光学放大扫描：>30X光学放大，步进0.1X；

5.3.10 旋转扫描：360°自由旋转，步进0.1°，旋转扫描时可同时进行DIC扫描观察；

5.3.11 扫描视场数： 18；

5.3.12 扫描模式：点扫描，矩形扫描，旋转扫描，任意线扫描，任意区域扫描，任意角度扫描，光谱扫描或者X、Y、Z、T、λ（波长）、I（光强度）、A（多区域）、CLIP扫描，双向扫描，相向扫描等多维组合扫描；

5.3.13 最大Z轴深度：≥500um

*5.3.14 多光子激光器波长自动调节

5.3.15 激光器采用独立的Notebook computer 调试

5.4.1 全电动正置显微镜系统，Z轴, 物镜转盘, 荧光激发块转盘全电脑控制, 显微镜和整个系统高度配合

5.4.2  电动Z轴步进精度:≤10nm

5.4.3  物镜：提供6个万能复消色差物镜

5X  数值孔镜 0.12工作距离：20.0mm

10X      数值孔径 0.50工作距离：1.5mm

20/25×  数值孔径1.0（水镜）工作距离：2.0mm

40X      数值孔径 1.20 (水镜)  工作距离：0.3mm

60/63X   数值孔径 1.40（油镜）工作距离：0.15mm

100X     数值孔径 1.40（油镜）  工作距离: 0.13mm

5.4.4  透射光明场照明装置：100W卤素灯光源，光纤导入。

5.4.5  常规荧光照明装置：120W，达到2000小时的长寿命金属卤素灯光源，光纤导入。

5.4.6  紫外激发、蓝色激发、绿色激发，CFP，GFP激发荧光滤镜组，

5.4.7  人机工程学目镜筒：目镜：2个，10X。

5.4.8  电动聚光镜

5.4.9  配备大型气垫式双光子专用进口防震台、系统专用稳压电源。

5.5  计算机硬件系统（共聚焦显微镜专用）

5.5.1  Core2 Duo E6550  2.36GHz 4M

5.5.2  内存RAM 2G

5.5.3  液晶显示屏的像素 2560×1024 pixels

5.5.4  硬盘 320G, DVD Writer,

5.5.5  Windows XP 专业版

5.6．应用软件

5.6.1  延时摄影：支持自动时间序列扫描和获取图像（X、Y、T和X、Y、Z、T、λ等），重建时间序列动态图像，生成AVI文件，以及按照时间序列对相应图像进行分析；

5.6.2  具有FRAP、FLIP、FLAP、FRET、Ratio（离子浓度）实验功能、FRAP 可实时交互式任意动态选择被漂白区域。

5.6.3  专业级荧光共定位软件。

5.6.4  TIME COURSE模块：全自动实验流程的设计和实现。

5.6.5  光谱拆分：常规染料数据库拆分模式，自定义模式（Blind Mode，即光谱盲拆分等方法；与硬件配合解决 Crossover, Crosstalk, Bleed through产生的串扰.

*5.6.6 专业级的独立的反卷积软件（可安装在其他计算机上使用）：配有no neighbor, nearest neighbor, inverts filter, 2D blind和3D blind模式，可以对共聚焦成像的Z轴拉伸进行完美校对。还可以直接对普通显微镜成像进行去模糊运算，形成理想共聚焦效果。

5.6.7  Z轴荧光亮度校正；

5.6.8 专用图像数据库、专用荧光染料光谱曲线数据库；

5.6.9 3D软件：三唯图像的展示，重建，旋转，空间结构体的3D立体测量

5.6.10 图像的形态学测量（>50个测量参数）软件，图像的拼接，运动物体的轨迹跟踪及测量

- 附件及零配件（包括专用工具）

6.1 120W 金属卤素灯灯泡  2个

6.2  100W 卤素灯泡  5 个

6.3  无自发荧光镜油  10X25ml

6.4  仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件，专用工具和消耗品。

6.5  Lab-Tek 专用培养皿（低面厚度=0.17mm）100个

- 技术服务条款

7.1正常使用条件下，自验收日起1年内出现的故障，视为制造责任，无偿维修

7.2提供技术原理，操作，数据处理，基本维护的相关文件

7.3 在北京配备有符合资质的应用技术人员和仪器硬件维护工程师

7.4仪器现场安装、调试及培训。仪器到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试，并提供2名用户管理人员不少于5个工作日的现场操作、使用、基本维护及所需的其它方面的免费技术培训。有关荧光探针技术，样品制备技术的应用培训在仪器验收后的第二个月进行。涉及应用方法学的培训安排在验收后的第三个月进行（或由用户决定）。

7.5提供随机专用软件，具有自主知识产权（或软件产品厂商授权书）, 用户享有该软件的终生使用权。在硬件支持的前提下，生产厂承担终身免费为用户提供升级的义务; 用户拥有自主选择升级时间的权力。

7.6免费保修期1年, 保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算; 终身维修。接到用户通知后二十四小时内给予答复，两个工作日内给出解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 交货日期

交货日期：收到100%L/C后 3个月内

交货地点：目的港：北京首都国际机场

- 验收标准

按供货方投标技术参数及性能描述为标准进行验收

- 投标方根据所投双光子激光共焦焦显微镜提供该仪器技术先进性的相关资料或证明材料，可作为招标方的重要参考依据。

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2009[30]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2009[30]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2009[30]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2009______________ .Accepted on _________2009__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2009[30]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：