北京大学工学院多功能原子力显微镜

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2009[53]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇九年十二月四日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	11

第五部分  技术规格偏离表	12

第六部分  原厂授权书	13

开  标  一  览  表	14

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2009年12月4日

项目名称：北京大学工学院“多功能原子力显微镜”招标采购项目

招标编号: 2009[53]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学工学院“多功能原子力显微镜”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：多功能原子力显微镜

1.2数量及技术规格要求：详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2009年12月10日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2009年12月17日上午9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2009年12月17日上午9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学工学院

6.1.2设备名称：多功能原子力显微镜

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的三个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在评标结束后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学北京大学工学院“多功能原子力显微镜”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2009[53])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2009年12月17日上午9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

- 设备名称: 多功能原子力显微镜

- 数量: 一套

- 设备用途说明

除了观测材料的表面形貌外，主要研究材料微区的热导性质、压电性质、磁性性质、导电特性，同时拟利用该仪器开发扫描探针声学模式，用来探测材料微区的弹性性质.

- 技术要求及参数

4.1测量模式

原子力显微镜 (AFM)

包括接触模式 (Contact Mode)，轻敲模式 (Tapping Mode)，抬起模式 (Lift Mode)，定量相位成像模式，相位线性度达到完整的±180° (Phase Mode)

横向力显微镜 (LFM)

液体环境工作模式

液体环境力调制测量模式

专业级扫描热工作模式

磁力显微镜  (MFM)

高压压电力显微镜(HV-PFM)

开尔文显微镜（KFM）

静电力显微镜  (EFM)

表面电势测量

静态与动态力曲线及力谱测试

导电测试模式

高次谐波模式

纳米刻蚀

纳米操纵

温控加热功能

用于生物材料的液相温控功能

完全开放的二次开发功能，可以直接开发扫描声学模式及其它模式

4.2噪声水平：

开环扫描条件下，纵向噪音小于0.03nm，横向噪音小于0.03nm；闭环扫描条件下，纵向噪音小于0.2nm，横向噪音小于0.5nm。闭环扫描条件下，纵向和横向的非线性度均小于0.5%。

4.3分辨率

4.3.1纵向分辨率

用AFM模式对石墨样品进行5~10nm范围的扫描成像，测量图像中石墨的台阶高度值，以此值来表征仪器的纵向分辨率，要求测量值在：0.30~0.38nm范围内

4.3.2横向分辨率

用AFM模式对云母	样品进行10nm扫描范围成像，得到清晰云母原子像，测量图像中相邻云母原子的间距值，以此值来表征仪器的AFM横向分辨率，要求测量值在： 0.50~0.55nm范围内

要求以原始图像数据为依据，不允许对图像数据随意进行快速傅立叶转换处理

4.4样品尺寸：不小于70mm x70mm x20mm

4.5扫描范围：横向不小于90μm x 90μm，Z向不小于10μm

4.6光学辅助观察系统：400倍以上放大，分辨率优于2µm，带彩色CCD摄像头

4.7温控加热功能：可加热至不低于300 oC，温控精度要优于0.2oC

4.8专业级扫描热模式：温度分辨率小于0.1oC, 横向分辩率小于0.1μm，加热速度不小于10,000 oC /s，探针针尖最高温度不低于500 oC，可测量物体表面最高温度不低于160 oC

4.9压电力显微镜：可施加电压不低于220V，可测量红细胞、胶原纤维等弱压电性材料的压电响应，矢量压电响应测试，压电蚀刻；预留BNC接口，可与其它分析仪器连用；提供高压压电力用户以及发表的相关论文

4.10导电模式：导电AFM模块，测试范围2pA-10nA，测试分辨率2pA，提供导电样品夹持器

4.11 防震系统： SPM专用封闭式防震台，防震频率优于0.7Hz

4.12控制器

4.12.1主要工作模式是闭环扫描

4.12.2在所有模式的探针逼近样品的过程中， 具有自动逼近功能，确保探针和样品表面不受损坏

4.12.3下针后，具有在样品表面重新调整共振频率的功能，可准确知道探针在成像时的真实频率，保证成像的真实性

4.13　系统软件

软件需具备离线操作功能，即在未与AFM相连的个人电脑上可以安装系统软件，进行数据、图像处理等功能操作。全部功能运行软件,终身免费升级。

- 附件、零配件及选件

5.1附件及零配件：

扫描探针，每种模式探针不少于35根，其中导电探针不少于70根

19英寸LCD显示器2台或不小于31英寸LCD显示器1台

详细的设备安装指南、操作指南、用户培训手册

5.2选件：

专业高压压电力模块：提供高压样品盒，接触及轻敲模式针尖夹持器，周期性极化的铌酸锂单晶样品；双频谐振追踪压电响应模式

用于磁力显微镜的外加磁场模块，所加磁场不低于2500 Oe

全自动的样品台移动

封闭液池

- 技术服务条款

6.1投标方应具备可靠的服务能力，中国境内有固定的维修点及备件仓库，专业的售后服务工程师，保修期内非人为因素损坏不收取零部件及其他费用，提供终身售后服务并保证不低于十五年的配件供应。

6.2验收

卖方及最终用户（或指定监理人员）共同参加开箱检验，对货物数量、品种、型号、规格进行核对、检验，如果在联合开箱检验中发现货物有任何短少，缺损，缺陷或与合同规定不符，双方代表应当场签署1份详细报告，该报告将作为买方在需要的情况下要求卖方进行更换、修理或补充发货的有效证据。

技术指标的验收以标书要求的规格参数、合同条款及厂家公开的技术标准为依据，如仪器或附件达不到验收指标，用户可以无条件退货，卖方必须退回全部货款。

6.3仪器现场安装、调试及培训。

仪器到货后，厂家在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试，并提供2名用户管理人员不少于5个工作日的现场操作、使用、基本维护及所需的其它方面的免费技术培训。

6.4质保期及售后服务

仪器主机和所有附件的质保期为仪器验收合格，卖方和最终用户双方签字之日起的两年。

仪器出现故障，卖方在接到用户通知后二十四小时内给予答复，四十八小时内给出解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.5在硬件支持的前提下，生产厂承担终身免费为用户提供升级的义务。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 交货日期：合同签订后3个月内

- 交货地点：北京首都国际机场

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2009[53]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2009[53]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2009[53]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2009______________ .Accepted on _________2009__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2009[53]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：